ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Место поставки бокса биологической безопасности класса II (далее – Оборудование), порядок поставки Оборудования:

  - Поставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика по следующим адресам:

650056, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22А, Главный корпус ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, этаж третий, помещение Кафедры микробиологии и вирусологии (далее – место поставки);

  - Поставщик за 5 (пять) дней до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Оборудования в Место доставки.

Без подтверждения Заказчиком готовности принять Оборудование его доставка не может быть начата.

  - Дата и ориентировочное время прибытия Оборудования к Заказчику при осуществлении доставки Оборудования, должны быть выбраны поставщиком с таким расчетом, чтобы погрузочно-разгрузочные работы с доставленным Оборудованием были начаты и завершены в течение рабочего дня, установленного у Заказчика. Нерабочими днями Заказчика являются дни, которые установлены такими днями законодательством и иными правовыми нормативными актами Российской Федерации. Рабочее время, установленное у Заказчика для осуществления доставки Оборудования, с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут (Кемеровское время).

  - Место оказания услуг по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее – Услуги):

Услуги подлежат оказанию по адресам, указанным в пункте 1.1. настоящих Технических требований (далее – Объект, Объекты).

  - Порядок оказания Услуг:

    - Услуги могут быть оказаны на основании Контракта только в течение рабочего дня, установленного у Заказчика. Нерабочими днями Заказчика являются дни, которые установлены такими днями законодательством и иными правовыми нормативными актами Российской Федерации. Рабочее время, установленное у Заказчика для оказания Услуг, с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (Кемеровское время).

    - Услуги оказываются иждивением Поставщика – силами и средствами Поставщика, с использованием имущества, инвентаря, оборудования, расходных материалов, машин и механизмов, транспорта, а также иного имущества Поставщика, необходимого для оказания Услуг в полном объеме и надлежащего качества, силами и средствами Поставщика.

    - Поставщик может привлекать третьих лиц (далее – соисполнители) для оказания Услуг на основании Контракта. В этом случае Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за действия соисполнителей, в том числе за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем, за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Контракта.

    - Все расходные материалы, используемые Поставщиком для оказания на основании Контракта Услуг, должны быть новыми, не бывшим в эксплуатации, иметь сертификаты соответствия, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости). Все оборудование, машины, транспорт, имущество, используемые Поставщиком для оказания на основании Контракта Услуг, должны быть исправными, при необходимости прошедшими испытания либо проверку.

- Сроки поставки Оборудования: 90 (девяносто) календарных дней, следующих за днем заключения Контракта.

Указанный срок включает в себя сроки оказания Услуг, предусмотренных Контрактом и Техническими требованиями.

- Наименование Оборудования (объекта закупки), Требования к качественным, функциональным и техническим характеристикам Оборудования, Количество Оборудования:

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара (объекта закупки)* |  | Код позиции КТРУ |  | Кол-во (объем) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бокс биологической безопасности класса II * |  | 32.50.50.190-00002868 |  | 1 | Штука |
| Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным (показателям) Товара: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристики Оборудования | Требования к значению характеристики, установленные Заказчиком |  | Единица измерения характеристики (при наличии) |  | Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара |
|  | Аварийная сигнализация при нарушении параметров воздушных потоков | Да |  |  |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Автоматическое поддержание заданных параметров воздушных потоков в рабочей зоне | Да |  |  |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Возможность использования угольного фильтра | Нет |  |  |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Глубина рабочей камеры | ≥ 570 и ≤ 650 |  | Миллиметр |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Двухступенчатая система фильтров | Нет |  |  |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Направление воздушных потоков | Нисходящий по всему сечению рабочей камеры |  |  |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Средняя скорость воздушного потока в рабочей камере бокса в рабочем режиме | ≥ 0.2 и ≤ 0.45 |  | Метр в секунду |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Счетчик наработки фильтра/ламп | Да |  |  |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Уровень шума | ≥ 55 и ≤ 66 |  | Децибел |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Устанавливаемый объем потока воздуха | ≥ 750 и ≤ 1500 |  | Кубический метр в час |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Ширина рабочей камеры | ≥ 1500 и ≤ 1800 |  | Миллиметр |  | Требование установлено в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002868 |
|  | Класс чистоты воздуха рабочей камеры не хуже 5 ИСО | Да |  |  |  | Требование установлено в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017** |
|  | Класс установленных НЕРА- фильтров не ниже Н14 | Да |  |  |  | Требование установлено в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010** |
|  | Класс бокса | II |  |  |  | Требование установлено в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12469-2010** |
|  | Тип бокса | А2 |  |  |  | Требование установлено в соответствии с СанПиНом 3.3686-21** |
|  | Возможность работы от сети переменного тока (220-240 В±10%, 50-60 Гц ±10%) | Да |  |  |  | Требование установлено в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, с целью экономии средств Заказчика** |
|  | Размеры рабочих проемов (ШхВ) не менее 1410*195 миллиметров | Да |  |  |  | Требование установлено для обеспечения удобства и практичности эксплуатации оборудования персоналом в лаборатории Заказчика** |
|  | Материал изготовления лицевых стекол: Триплекс или ламинированное стекло | Да |  |  |  | Требование установлено для обеспечения прочности и безопасности конструкции оборудования в лаборатории Заказчика** |
|  | Механизм подъема лицевых стекол: Газовые амортизаторы или Электрический привод | Да |  |  |  | Требование установлено с целью обеспечения комфортной и безопасной работы персонала в лаборатории Заказчика** |
|  | Предусмотрены средства для удержания стекла в открытом и безопасном положении для установки оборудования перед началом работы | Да |  |  |  | Требование установлено с целью обеспечения комфортной и безопасной работы персонала в лаборатории Заказчика в соответствии с п. А.7 Приложения А ГОСТ Р ЕН 12469-2010** |
|  | Два рабочих проема для одновременной работы операторов, находящихся друг напротив друга | Наличие |  |  |  | Требование установлено с целью обеспечения возможности размещения оборудования в лаборатории Заказчика** |
|  | Рамочная подставка | Наличие |  |  |  | Требование установлено для обеспечения удобства и практичности эксплуатации оборудования персоналом в лаборатории Заказчика** |
|  | Опоры винтовые | 4 |  | штука |  | Требование установлено для обеспечения удобства и практичности эксплуатации оборудования (компенсация неровностей пола) ** |
|  | Колеса транспортировочные | 4 |  | штука |  | Требование установлено для обеспечения удобства и практичности эксплуатации оборудования (возможность перемещать оборудование на подставке) ** |
|  | Индивидуальный предохранитель на розетки, установленные в рабочей камере | Наличие |  |  |  | Требование установлено с целью обеспечения большей безопасности использования оборудования в лаборатории Заказчика** |
|  | Мощность бактерицидной лампы | ≥ 30 |  | Ватт |  | Требование установлено для обеспечения необходимого уровня обеззараживания рабочей зоны в лаборатории Заказчика.** |
|  | Освещение рабочей камеры | ≥ 1000 |  | Люкс |  | Требование установлено в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12469-2010, для обеспечения чёткой визуализации рабочего поля оборудования в лаборатории Заказчика.** |
|  | Съемная столешница из нержавеющей стали | Наличие |  |  |  | Требование установлено для обеспечения удобства и практичности эксплуатации оборудования персоналом в лаборатории Заказчика ** |
|  | Количество розеток в рабочей камере бокса | ≥ 2 |  | штука |  | Требование установлено для оптимизации исследований с помощью подключения дополнительного оборудования не посредственно в рабочей зоне бокса в лаборатории Заказчика** |
|  | Пульт управления боксом – с ЖК-дисплеем | Наличие |  |  |  | Требование установлено с целью обеспечения автоматизации рабочих процессов и информирования персонала в лаборатории |
|  | Индикация включения/выключения бокса | Наличие |  |  |  | Требование установлено для обеспечения возможности визуального контроля при работе с оборудованием ** |
|  | Индикация включения освещения рабочей камеры | Наличие |  |  |  | Требование установлено для обеспечения возможности визуального контроля при работе с оборудованием ** |
|  | Индикация включения вентилятора | Наличие |  |  |  | Требование установлено для обеспечения возможности визуального контроля при работе с оборудованием ** |
|  | Включение/выключение УФ-облучения и индикация включения УФ-облучения | Наличие |  |  |  | Требование установлено для обеспечения возможности визуального контроля при работе с оборудованием ** |
|  | Возможность установки интервала работы лампы УФ-облучения с отображением оставшегося интервала времени | Наличие |  |  |  | Требование установлено для обеспечения возможности визуального контроля при работе с оборудованием ** |
|  | Автоматическое поддержание потока воздуха внутри рабочей камеры и в рабочем проеме, вне зависимости от степени загрязненности фильтра | Наличие |  |  |  | Требование установлено для уменьшения риска заражения оператора при работе с боксом в лаборатории Заказчика ** |
|  | Система мониторинга режимов работы бокса с визуальной и звуковой сигнализацией, срабатывающей при нарушении воздушного баланса в рабочей камере. | Наличие |  |  |  | Требование установлено с целью контроля работоспособности и обеспечения большей безопасности использования оборудования в лаборатории Заказчика ** |
|  | Визуальная и звуковая сигнализация скорости нисходящего и выходящего потоков, неправильного положения защитного стекла | Наличие |  |  |  | Требование установлено с целью контроля работоспособности и обеспечения большей безопасности использования оборудования в лаборатории Заказчика ** |
|  | Режим деконтаминации внутренних поверхностей бокса при использовании испарителя формалина | Наличие |  |  |  | Требование установлено в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12469-2010, для обеспечения большей безопасности использования оборудования в лаборатории Заказчика** |
|  | Регистрационное удостоверение на Товар, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) | Наличие |  |  |  | Требование установлено в соответствии со статьей 38 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий", Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 46 (ред. от 19.05.2022) "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" ** |

*- Наименование товара указаны согласно КТРУ.

**-Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик поставляемых товаров в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Дополнительные технические, качественные, функциональные, эксплуатационные характеристики закупаемого Оборудования установлены Заказчиком в соответствии с пунктом 5. Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Характеристики закупаемого Товара, установленные в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, не содержат всей информации и не описывают в полной мере все необходимые Заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

С учетом специфики места размещения товара (оборудования), с целью получения качественного оборудования, соответствующего требованиям Законодательства Российской Федерации и потребностям Заказчика, а также исходя из принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, необходимости достижения наилучшего результата при использовании имеющегося объема денежных средств, в техническом задании Заказчиком были установлены функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого Товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Указание Заказчиком в техническом задании технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемого оборудования направлено на более детальное описание закупаемого оборудования с целью достижение заданных результатов обеспечения государственных нужд, качественное выполнение Заказчиком своей уставной деятельности, предоставление Заказчиком услуг, соответствующих требованиям Законодательства Российской Федерации, экономию бюджетных средств, обеспечение возможности осуществления проверки качества поставляемых товаров и материалов и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту, а также для соблюдения прав и интересов участников закупки, которые могут оценить и рассчитать свои возможности для поставки товаров надлежащего качества и добросовестного исполнения обязательств по контракту.

- Требования к качеству Оборудования:

  - Товар должен соответствовать требованиям документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

  - Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении, в ремонте, в том числе, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не используемое у Поставщика в качестве образца товара, не обремененное правами третьих лиц.

  - Оборудование должно быть произведено не ранее 2024 года, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

  - Оборудование должно обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

  - Детали Оборудования не должны иметь трещин, вздутий, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальному функционированию в настоящем или будущем. Подвижные элементы Оборудования должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. В собранном виде у Оборудования не должно быть неровных стыков, перекосов деталей, отслоений.

  - В комплект поставки Оборудования должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения его эксплуатации в соответствии с функциональным назначением и технической документацией производителя (изготовителя) Оборудования, а также инструкция пользователя и паспорт оборудования на русском языке.

- Дополнительные требования к оказанию Услуг:

  - Поставщик должен учесть, что Услуги будут оказываться в условиях действующего учреждения, т.е. оказание Услуг на основании Контракта не должно препятствовать обычной хозяйственной деятельности Заказчика.

  - Учитывая, что Объекты ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России являются объектами, в отношении которых Постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, для соблюдения Работниками пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Заказчиком на Объекте, Поставщик обязан до момента начала оказания Услуг предоставить Заказчику заверенные Поставщиком списки Работников, которые будут непосредственно задействованы при оказании Услуг, с указанием фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность. Невыполнение Поставщиком требования, установленного настоящим пунктом, является безусловным основанием для Заказчика отказать Поставщику в допуске на Объект.

  - С целью профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) работники Поставщика должны соблюдать требования и рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

  - Услуги могут оказываться только в течение рабочего дня, установленного у Заказчика. Нерабочими днями Заказчика являются дни, которые установлены такими днями законодательством и иными правовыми нормативными актами Российской Федерации. Рабочее время, установленное у Заказчика, с 08 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (Кемеровское время).

  - В соответствии со статьей 1068 ГК РФ Поставщик несет ответственность за нанесение ущерба зданию, коммуникациям и оборудованию Заказчика по причине ненадлежащего оказания Услуг, а также возмещает вред или ущерб, причиненный третьим лицам его Работниками при исполнении обязанностей в рамках оказания Услуг по Контракту.

  - В случае порчи имущества Заказчика при оказании Услуг, Поставщик обязан возместить все затраты Заказчика, связанные с возмещением ущерба.

  - Поставщик обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе оказания Услуг и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика.

  - При оказании на основании Контракта Услуг, Поставщик своими силами и средствами и за свой счет поддерживает чистоту и порядок на Объекте (в месте оказания Услуг) в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативами и правилами.

  - Поддержание чистоты и порядка, указанное в пункте 5.8. Технических требований, подразумевает:

    - Осуществление уборки мусора, образовавшегося в результате оказания на основании Контракта Услуг.

    - Использование специальных средств и приспособлений для защиты элементов Объекта (при необходимости).

  - Все расходы Поставщика, которые у него возникнут в связи с оказанием Услуг, предусмотренных Контрактом, включены в цену Контракта.

- Требования к доставке Оборудования

  - Поставщик за свой счет осуществляет доставку Оборудования на места поставки, указанное в пункте 1 настоящих Технических требований, также за свой счет Поставщик осуществляет перемещение Оборудования, подъем и/или спуск Оборудования на этаж, на котором расположено Место поставки.

  - Сдача Поставщиком Оборудования и/или принадлежностей к нему перевозчику для отправки Заказчику или сдача Поставщиком Оборудования и/или принадлежностей к нему в организацию связи для пересылки Заказчику, не является передачей Оборудования от Поставщика Заказчику, не освобождает Поставщика от исполнения обязанностей и наступления для Поставщика последствий, установленных Контрактом. Проставление Заказчиком в товаросопроводительных документах перевозчика или организации связи отметки о получении Оборудования и/или принадлежностей к нему, является удостоверением факта доставки Оборудования и/или принадлежностей к нему в той части, которая указана в этих товаросопроводительных документах.

  - Все расходы Поставщика, которые у него возникнут в связи с осуществлением доставки Оборудования, включены в цену Контракта.