**Описание объекта закупки (техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара, работы, услуги.** | **Коды позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | | | **Количество товара (объёма работы или услуги)** | **Единица измерения** |  |
| **Наименование**  **характеристики** | **Значение**  **характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Тип характеристики (качественная или количественная)** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Обоснование использования дополнительных характеристики** |  |
| 1 | Электроодеяло системы обогрева всего тела\* | 32.50.50.190  32.50.50.190-00000868 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Назначение: для эффективного обогрева пациентов с целью лечения и предотвращения гипотермии и связанных с ней осложнений; для ежедневного применения в больничных палатах, в т.ч. реанимационных, также при проведении инвазивных манипуляций | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Светодиодный индикатор текущей температуры | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Светодиодный индикатор заданной температуры | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Проведение процедур самодиагностики при включении блока регулятора | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Непрерывное самотестирование блока регулятора в процессе работы | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Включение прибора осуществляется тумблером питания | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Специальная кнопка для включения и выключения функции нагрева | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Независимый от микропроцессора термопредохранитель с восстановлением работоспособности изделия после снижения температуры | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Время установления рабочего режима устройства при комнатной температуре окружающей среды | ≤ 30 | МИН | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Время непрерывной работы системы | Круглосуточно |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Встроенные в обогреваемое одеяло нижнее регулирующие датчики температуры | ≥ 2 | ШТ | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Контроль температуры нагрева одеяла нижнего в 2-х различных точках | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Регулировка обогрева по всей площади одеяла нижнего | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Нижняя граница отображения температуры | ≤ 0 | ГРАД ЦЕЛЬС | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Верхняя граница отображения температуры | ≥ 50 | ГРАД ЦЕЛЬС | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Точность поддержания температуры | ≤ 1 | ГРАД ЦЕЛЬС | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Шаг регулировки температуры | ≤ 0.1 | ГРАД ЦЕЛЬС | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Регулировка температуры нагрева нажатием кнопок регулятора с шагом 0,1 °С | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Блокировка возможности случайного изменения температуры | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Сигнализация работоспособности, нагрева и тревог визуальная и звуковая | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Аварийная сигнализация при превышении температуры более чем на 1ºС от заданной | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Аварийная сигнализация при снижении температуры более чем на 1ºС от заданной | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Аварийная сигнализация при отсоединении (обрыве) нагревательного элемента | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Аварийная сигнализация при отсоединении (обрыве) датчиков температуры | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Аварийная сигнализация при отсутствии внешнего питания | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Аварийная сигнализация при срабатывании независимого термопредохранителя | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Аварийная сигнализация при отображении на индикаторах кодовых сообщений, позволяющих определить причину аварийной ситуации | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Питание сети | ≥ 220 | В | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Вес блока регулятора температуры | ≤ 2 | КГ | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Питание нагревательного элемента от низковольтной сети прибора | ≤ 24 | В | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Наполнение обогреваемого матраца | вязкоэластичный пенополиуретан с эффектом памяти |  | качественная | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | - | | Наполнение обогреваемого матраца | паралон |  | качественная | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | - | | Ширина матраса | ≥ 450 | ММ | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Длина матраса | ≥ 1600 | ММ | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Высота матраса | ≥ 20 | ММ | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Материал покрытия гипоаллергенный, легко обрабатываемый, устойчивый к обработке дезсредствами | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Матрас рентгенпрозрачный | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Разъемное соединение с блоком регулятора температуры, исключающее возможность их неправильного соединения | Наличие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | | Блок регулятора температуры | ≥ 1 | ШТ | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Обогреваемое одеяло нижнее (матрас) | ≥ 1 | ШТ | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Нижняя граница регулировки температуры | ≤ 20 | ГРАД ЦЕЛЬС | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Верхняя граница регулировки температуры | ≥ 39 | ГРАД ЦЕЛЬС | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | Частота питающей сети | ≥ 50 | ГЦ | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - | | | | | | | 1.00 | ШТ |  |

*\* Описание товара произведено с учетом требований ст.33 №44-ФЗ, т.к. в КТРУ в отношении закупаемого товара (согласно коду) описание отсутствует.*